| COMMITTENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ragione sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riferimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tel. |  |  |  |  |  |  |  |
| DATI IDENTIFICATIVI APPARECCHIATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produttore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modello |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S/N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N.inventario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localizzazione/CDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cod.AMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STRUMENTAZIONE USATA PER IL CONTROLLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produttore |  |  |  | FLUKE |  |  | Modello |  |  |  | SCOPEMETER 125 |  |  |  | S/N |  |  |  |  |  |  | 25740322 |  |
| CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  | KO |  | N.A. |
| Controllo condizioni generali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo integrità involucro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo interruttori, pulsanti e manopole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo condizione cavi elettrici e connettori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo allarmi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROTEZIONE CONTRO ERRORI UMANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  | KO |  | N.A. |
| Verifica funzionamento con uscita a circuito aperto (5 minuti) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica funzionamento con uscita in cortocircuito (5 minuti) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRECISIONE DATI FUNZIONAMENTO - VERIFICA CORRENTI D’USCITA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANALE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CANALE 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | IMPOSTATA [mA] |  |  |  | MISURATA [mA] |  |  |  |  |  | N° |  | IMPOSTATA [mA] |  |  |  |  | MISURATA [mA] |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANALE 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CANALE 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | IMPOSTATA [mA] |  |  |  | MISURATA [mA] |  |  |  |  |  | N° |  | IMPOSTATA [mA] |  |  |  |  | MISURATA [mA] |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BLOCCO DELL’USCITA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uscita non aliment. se i controlli dell’amp. non sono stati impostati al minimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INDICATORE DI USCITA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presenza indicatori di uscita (se R=1000 Ohm; corrente uscita > 10mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESITO COMPLESSIVO DELLA PROVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data: |  |  |  |  |  |  |  | Tecnico: |  |  |  |  |  |  | Firma: |  |  |  |  |  |  |  |  |