| COMMITTENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ragione sociale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riferimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATI IDENTIFICATIVI APPARECCHIATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produttore: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modello: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S/N: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N.inventario: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe e tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cod.AMS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localizz./Reparto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STRUMENTAZIONE USATA PER IL CONTROLLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produttore |  |  | Medicap |  |  |  |  |  |  | Modello |  |  |  | Prècise 1100 |  |  |  |  |  | S/N |  |  |  |  |  |  | 221.000.12.0109 |  |  |  |  |  |
| RIFERIMENTI NORMATIVI-PROCEDURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Norme/Procedure: |  |  |  |  |  |  |  |  | UNI EN ISO 80601-2-61:2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | KO |  |  | N.A. |  |
| Leggibilità delle serigrafie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manuale d’uso disponibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrità involucro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cambio filtri (PM6000 2800 ore - SIM 10000 ore - OXIMAT 5000 ore) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cambio batteria tampone (PM6000 5000 ore) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLLO LIVELLI D’OSSIGENO, FLUSSO (4L/min dopo 10 min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flusso impostato (L/min) |  |  |  | Flusso Rilevato ± 0,3L/min |  |  |  |  |  |  |  | Errore L/min |  | CONC. TEORICA |  |  |  |  |  |  |  | Conc. Misurata ± 3% |  |  |  |  |  |  |  | Errore % |  |  |
| 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,00 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -100,0% |  |  |
| 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,00 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -100,0% |  |  |
| 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5,00 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -100,0% |  |  |
| PRESSIONE D’USCITA mbar (PM6000 300-350 - SIM 300-400 - OXYMAT 600) (4L/min dopo 10 min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESSIONI 4L/min |  |  |  |  |  | COLONNA 1 |  |  |  |  | COLONNA 2 |  |  |  |  |  | COLONNA 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Min > 120 Max < 240 |  |  |  |  |  |  |
| MIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLLO FUNZIONALITA’ ALLARMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Allarme impostato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | KO |  |  | N.A. |
| Allarme flusso basso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Allarme mancanza rete elettrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESITO COMPLESSIVO DELLA PROVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data: |  |  |  |  |  |  |  | Tecnico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |